盱眙县长港水库水源地建设水质自动监测站项目

招 标 文 件

江苏天源建设集团有限公司

日 期：2020年11月24日

# 第一部分、投标须知附表

### 一、投标须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 盱眙县长港水库水源地建设水质自动监测站项目 |
| 2 | 工程地点 | 天泉湖镇 |
| 3 | 招标内容 | 设备采购及安装包括：（1）采配水系统（带灭藻反洗措施）；（2）检测项目9个：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮；（3）数据采集、传输、发布系统；（4）数据接收查询报警终端：每站点移动接收数据查询报警终端2套，安装2台套视频监控系统，同时将数据接入县生态环境局信息监管平台系统；（5）配套系统：配电控制、配水控制、管线规范架设安装控制；（6）监测站房：水路、电路系统，排风系统，恒温恒湿系统；（7）站房及设备防雷系统；产品设备数量、型号、技术要求符合本次招标文件要求。 |
| 4 | 工程限价 | （1）控制价为70万元整；（2）如投标报价高于招标控制价的，将否决其投标。 |
| 5 | 招标人 | 江苏天源建设集团有限公司 |
| 6 | 交货期及交货地点 | 工期：2020年12月13日前。 交货地点：招标人指定地点。 因投标人原因拖延招标人的工期的，由投标人承担全部责任，所造成的一切损失由投标人承担。开工和竣工的日期将随实际进度由招标人调整。招标人有调整供货期的权利，投标人不得因此增加费用。 |
| 7 | 投标人资质 等级要求 | （1）投标人应具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力；投标人为生产厂家或厂家授权的经销商，经销商参加投标的须提交厂家的授权证书。 （2）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，只能有一家参加本次投标。 （3）投投标截止日起算，前2年内不得存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形，投标人在近2年内没有发生工程质量、安全生产事故问题（以行政处罚决定日期文件为准）；没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；若中标，投标人做好售后服务工作(提供承诺函)。 （4）投标人应遵守中国有关的法律、法规。不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形。 （5）不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形。 （6）参加本工程投标的投标单位代表，须是投标单位的法定代表人或委托代理人，投标书中须有有关的证明文件； （7）投标人的资质应符合本条（1）-（6）要求，否则作资格审查不合格处理 (（其中（4）-（5）项由招标人在评标前，查询投标人是否被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单及是否被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格审查不合格）。 |
| 8 | 合同价格形式 | 合同价格形式：固定单价，投标人最终按照招标人实际使用供货数量结算。 （1）投标人所提供的货物报价应包括：设备出厂价；货物运至最终目的地的内陆运输、卸货、保险和伴随货物交运的有关费用；货物现场抽样、送检和检测费用；安装费、技术服务费用；试运行、培训、售后服务、验收费用；税收、管理费用及利润等。 （2）投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改报价清单中各子目报价。 |
| 9 | 质量标准 | 符合国家相关技术标准。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件的有效期为开标之日后的30天，在投标文件有效期内撤回投标文件将没收其投标保证金。 |
| 11 | 投标文件签署 | （1）提交的纸质投标文件为壹份、装袋密封。投标文件所有内容（签字除外）一律机打，手写无效，装订成册。 （2）投标文件恕不退还。 |
| 12 | 投标文件提交地点及投标截止时间 | 地 点: 江苏天源建设集团有限公司一楼大会议室。 地 址：江苏省盱眙县淮河北路295号。 联系人：王立保（18852376888） 投标截止时间:2020年11月27日09:00时作为截至日期，逾期按投标人自动放弃处理。 各投标人由其法定代表人（或委托代理人）持本人身份证准时现场参加开标会议。 |
| 13 | 投标保证金 | 所有参与投标的单位开标时提交现金 壹万元 投标保证金，未中标的投标人保证金当场退还，拟中标的投标人保证金直接计入履约保证金的一部分。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标后三日内提交履约保证金：履约保证金按合同价的10%收取。工程完工验收合格后一个月内无息退还，退还所需材料：履约保证金单据、验收报告或总包方同意退还证明（以上材料均为提供原件）。 |
| 15 | 投标文件组成 | 投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书、工程量清单、营业执照复印件、开户许可证（基本存款账户信息）复印件、承诺书、资格审查资料。 |
| 16 | 评标 | 合理低价中标的原则确定中标单位。 |
| 17 | 合同签订 | 招标人和中标人应当自中标后五日内签订书面合同，未在规定时间内签订合同则没收投标保证金。 |
| 18 | 付款条件 | 付款均应按下列条件进行：工程实行分期付款制，第一阶段为检测设备安装结束调试运行并通过验收后支付费用工程建设费用的80%；工程建设费用的20%为质保金，质保期为工程试运行稳定并通过验收后的连续贰年；第二阶段为工程验收之日起至运行维护满壹年，支付投标文件中注明的维护费的一半（第一年的维护费）；第三阶段为工程总体通过验收，完成设备交接，支付余下质保金和投标文件中注明的维护费的一半（第二年的维护费）；（每次付款需提供增值税专用发票）。 |

二：投标文件否决性条款摘要及评标

| （一） | 否决条款：投标人及投标文件符合下列否决投标条款之一的，其投标文件予以否决 |
| --- | --- |
| （1） | 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字； |
| （2） | 投标联合体没有提交共同投标协议（本项目不接受联合体投标）； |
| （3） | 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； |
| （4） | 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； |
| （5） | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； |
| （6） | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； |
| （7） | 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； |
| （8） | 投标人的法定代表人或其委托代理人未按规定出席开标会的； |
| (9) | 与资格审查有关的资料，投标人未提供复印件或复印件未加盖公章装订在投标文件中的； |
| (10) | 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按照评标办法规定的原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的； |
| （二） | 评标及推荐中标候选人：评标委员会以合理低价中标原则在推荐中标候选人时，应遵照以下原则: |
| （1） | 评标委员会应当按照投标须知的规定，推荐相应数量的中标候选人。 |
| （2） | 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断。有竞争性的，评标委员会继续推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。 |
| （3） | 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。 |

# 工程量清单

盱眙县长港水库水源地建设水质自动监测站项目

工程量清单计价表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质五参数分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 水质高锰酸盐指数分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 水质氨氮分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 水质总氮分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 水质总磷分析仪 | 套 | 1 |  |  |  | 配浊度补偿功能 |
| 6 | 采配水系统 | 套 | 1 |  |  |  | 配臭氧灭藻系统设备 |
| 7 | 控制系统及集成技术 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 集成辅助设备 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 预处理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 工控机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 控制中心站（数据采集与发送设备和软件） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 数据接收与预警终端设备和软件 | 移动终端手机2台，接收APP软件1套 | 移动终端手机2台，接收APP软件1套 |  |  |  | 手机6G以上运行内存，128G 及以上存储硬盘 |
| 13 | UPS不间断电源 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 电子式净化稳压电源 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 全托管运行维护（不含水电） | 年 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

（注：设备符合附件中的各项技术要求）

投标人 (盖章)：

法定代表人或委托人(签字)：

时    间：     年    月  日

## 工程量清单附件：

## （一）检测仪器设备技术要求

# 1、分析方法要求

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法（表1）

表1   自动监测仪器分析方法

| 序号 | 项目 |  | 方法 | 参照标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数 | pH/T | 差分三电极法 | HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 |
|  |  | 溶解氧 | 荧光法 | HJ/T 99-2003 溶解氧水质自动分析仪技术要求 |
|  |  | 电导率 | 电导池法 | HJ/T 97-2003 电导率水质自动分析仪技术要求 |
|  |  | 浊度 | 光检测法 | HJ/T 98-2003 浊度水质自动分析仪技术要求 |
| 2 | 高锰酸盐指数 |  | 氧化还原滴定法 | HJ/T 100-2003 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求 |
| 3 | 氨氮 |  | 国家标准方法 | HJ/T101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 |
| 4 | 总氮 |  | 碱性过硫酸钾氧化消解-紫外分光光度法 | HJ/T 102-2003总氮水质自动分析仪技术要求 |
| 5 | 总磷 |  | 钼酸铵分光光度法 | HJ/T103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 |

# 2、仪器基本功能及总体要求

2.1应具有基本参数贮存，断电、断水自动保护功能。

2.2应具有时间设置功能，可调节监测频次。

2.3应具有故障自动检测自动报警。

2.4应具有定期自动校准功能。

2.5应具有密封防护箱体及防潮功能。

2.6应具有双向数据传输功能和工作状态输出功能。

2.7 输出信号采用数字标准接口。

2.8接收数据软件应具有数据超标预警提示功能。

2.9应具有独立触摸屏微电脑操作系统。

2.10每台检测仪器自带内部存储,存储20000条，存储记录可带输出。

2.11应提供整套试剂配置、仪器设备使用和维护作业指导书（包括纸质和电子版）。

2.12总磷监测仪增加内置浊度补偿功能。

# 3、仪器技术参数

3.1 水质五参数分析仪

性能特点

模块组合功能，可以根据需要进行灵活扩展

最多连接20 支传感器，任意组合

即插即用系统，升级扩展简便容易

数字信号输出，如PROFIBUS-DP, MODBUS RTU,Ethernet/IP，MODBUS TCP，PROFINET

可接MODEM（模拟型或GSM型）

无线连接功能

USB接口，便于快速方便传送数据

LAN接口（MIQ/CM3）

独特的电子密匙，杜绝非法操作

IQ-LabLink校正系统，使校正更容易

防闪电保护功能

■ pH

★测量原理：玻璃电极，内置温度电极，自动温度补偿；必须采用数字信号pH/ORP电极，传感器带前置放大器

测试范围：pH 0～14.0

分辨率：0.01 pH；

准确性：± 0.1 pH；

自动温度补偿：内置NTC，-5℃～60℃；

电极本体材质：电极体：316不锈钢；保护帽：PVC；电极：玻璃

■ 温度

★分析方法：内置NTC

测量范围：-5℃～60℃

分辨率：0.1℃温度补偿

精度：+0.5℃

■ 电导率

★电极原理：四电极式，内置温度电极，自动温度补偿；必须采用数字信号电导率电极

量程：0.00 μS/cm～2000.0 μS/cm（其他量程可选）

分辨率：≤0.01μS/cm

准确性：±2%测量值；

温度补偿：线性：-5℃0℃～60℃，非线性：+5℃～+35℃；+35℃～+60℃；

■ 溶解氧

技术指标

★分析方法：荧光法。无膜、无阴阳电极、无电解液、无水合作用、无最低流速要求，即插即用，对硫化氢、氯和离子化的物质不敏感。仅需更换荧光帽；无需更换膜片，无需补充电解液溶液，无需打磨电极。

测试范围：0.00～20.00mg/L；饱和度0.0～200.0%

温度测量范围：-5℃～+ 50℃，带温度自动补偿

分辨率：0.01mg/L；饱和度0.1%

准确度：< 1 mg/L:± 0.05 mg/L；> 1 mg/L: ± 0.1 mg/L

盐度补偿：2.0～70.0

■ 浊度

技术指标

★测试原理：90度红外散射法，符合DIN EN 27027 或 ISO 7027标准。必须采用数字信号探头

量程：0～4000NTU;（其他量程可选）

分辨率：0.001NTU

准确度：<1% (2000FNU以下)

3.2高锰酸盐指数自动分析仪

技术指标：

★通过CCEP（中国环境保护产品认证）

原理：氧化还原滴定法

量程：0～20/100/200mg/L，更多量程可选

准确度：≤±3%

重现性：≤±3%

最低检出限：≤0.5mg/L

分辨率：0.001 mg/L

量程漂移：±5%F.S.

做样间隔：时间间隔（0～9999min可调）

校正间隔：分析一定次数（可设置）后自动校准，或外部触发

清洗间隔：分析一定次数（可设置）后自动清洗，或外部触发

保养间隔：15天，每次约2小时

加热方式:直接加热

液位保护:自动检测液位，并向外部输出警告

自动清洗:化学清洗

自我诊断:具备自我诊断功能，并向外部输出诊断结果

显示:彩色LCD触摸屏（支持包括中语在内的多种语言），

操作提示功能:具备可视化、图标化运行流程步骤

控制输入:外部启动输入（测量/零点校正/量程校正/清洗）

存储功能:数据保存在内存中，也可通过USB接口直接导存储到U盘或其他外部存储器，可存储超过5年以上的数据

通信接口：1路RS232数字接口或RS485，支持MODBUS通信协议或自定义

协议，2路模拟量4～20mA（20mA对应量程可调）

电源：AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%

3.3氨氮自动分析仪

技术指标：

★通过CCEP（中国环境保护产品认证）

原理：国家标准方法

量程：0～50.0mg/L，0～300.0mg/L

准确度：测量值的±0.05mg/L

重现性：3%

分辨率：0.001mg/l

最低检出限：0.02 mg/l

量程漂移：±5%F.S.

做样间隔：连续、1小时、2小时……24小时、触发、指定时间

校正间隔：0～9999（分钟）可调或外部触发

清洗间隔：0～9999（分钟）可调或外部触发

存储：2万条数据，掉电不丢失，存满自动覆盖最早数据（可增配4万条数据）

报警功能：缺试剂和水样、氨氮浓度超出设定范围、发生泄漏或阻塞时，仪器弹出报警画面，并伴有LED灯闪烁，从远处可以看出仪器运行状况

数据记录：以列表形式储存至少四周的测试结果，可按日、周或月显示数据图形，并可下载至电脑或打印机；可计算并显示某时段平均值

通信接口：1路RS232数字接口或RS485，支持MODBUS通信协议或自定义协议，2路模拟量4～20mA（20mA对应量程可调）

3.4总磷总氮二合一自动分析仪

★通过CCEP（中国环境保护产品认证）

测量方法：总磷：钼酸铵分光光度法(配套浊度补偿功能）

总氮：碱性过硫酸钾消解—紫外分光光度法

检测量程：总磷:0-2/10/50mg/l（可根据需要扩展）

总氮:0-5/25/50/ mg/l（可根据需要扩展）

示值误差：±5%

分辨率：0.01mg/l

重复性：总磷: ≤3%，总氮:≤5%

检出限：总磷-0.005mg/L，总氮-0.05mg/L

分辨率：总磷-0.01mg/L，总氮-0.01mg/L

零点漂移（24h）：总磷-±5%，总氮-±5%F.S

消解：15、30、120min可设

测量模式：连续测量、周期测量，外部信号出发测量（modbus）。

校准：支持手动和自动校准。校准周期和时间可设。

消解时间：总磷-根据实际情况选择（默认10分钟），总氮-根据实际情况选

择（默认15分钟）物理和环境参数

清洗：可根据实际情况任意选择,每次测试前和测试后自动使用纯水对仪器内部管路进行清

数据保存功能：20,000件(相当于两年数据)

试剂储备量：可贮备1个月的使用量

数据保存装置：能保存在USB闪存存储器中

通讯功能：对应RS-232C,Modbus

显示操作：配置彩色液晶触摸屏

## （二）系统各单元及集成技术要求

# 1、系统总体设计目标

1.1、应适应项目的实际情况，提供合理、完整的方案。自动化程度高，做到自动采样、自动预处理反吹、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效。

1.2、提供的方案要求系统性能稳定，运行费用低，维护工作量小。

1.3、提供所需要的辅助设备，包括UPS专用电源、稳压电源、空压机、专用工具、三级防雷等。

1.4、系统应具有抗电磁干扰能力，同时需配备电力供应稳定的配套系统。

1.5、系统工艺流程简捷，组成精简，力求使系统设备的投资尽量合理。

1.6、管线布置通畅合理，管材选择确保系统能长期有效运行。

1.7、自动化程度高，可实现远程监控。

1.8、系统中关键部件（如阀门、接头、PLC等）应使用国内外优质知名产品。

1.9、系统设置具有开放性，用户可根据需要自行设置有关参数，系统具有良好的扩展性。

1.10、仪器房的监测仪器、数据采集器等设备均应采用机柜式安装。

1.11、可设定运行方式（连续或间歇），数据自动采集、处理及传输。

1.12、采样泵、空压机等辅助设备须进行必要处理，避免对其他精密仪器的干扰。

1.13、温湿度、水压等系统基础信息必须接入水站控制系统，系统软件应满足远程控制功能。

# 2、 采水系统技术要求

2.1、采水单元必须满足水厂取水口实际水文状况，采水方案科学可行，确保水样有代表性。

2.2、采用双泵／双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

2.3、采水浮筒要方便人工提升与安装，以便日常清洗和维护。水泵根据实际情况可采用自吸泵或潜水泵等。水泵应具有停电再复电后能重启动的自动恢复功能。

2.4、根据采水点到站房的距离、地形等实际情况，选择水泵和采水管路的大小以保证站房的进口压力和流速达到整个系统全部仪器的要求，并具有良好的性能，确保采水系统的稳定运行。

2.5、采水管路均要采取防止结冰措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备反冲洗功能。

2.6、配置在线除泥沙装置和灭藻清洗装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，以保证测量的准确性，比色法仪器进口浊度必须控制在30NTU以下。

2.7、采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。

2.8、采水点应采取一定的措施防止漂浮物的堵塞。

2.9、采水系统中的所有部件均要选用优质产品，自吸泵或潜水泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。

# 3、 配水系统技术要求

3.1、水质五参数自动监测仪必须使用原水。

3.2、管路内径、提水流量、流速应满足测站内仪器分析需要，并留有余量。

3.3、考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。

3.4、其他化学指标应使用优质的过滤器，过滤效果达到仪器需求。

# 4、辅助系统技术要求

4.1、UPS后备电源：大于2KW在线式不间断电源，可以保证测控系统传感器和测控设备以及数据的存贮及传输在4小时内的应急运行。

4.2、系统专用工具：提供系统维护专用的成套工具。

4.3、提供三级避雷装置及通讯防雷。

4.4、根据需要配置相应的空气压缩系统；所配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

# 5、 预处理系统技术要求

5.1预处理系统需进行两级沉淀，第一级沉淀为源水沉淀，第二级沉淀为上清液沉淀。

5.2二级沉淀后的水样经过精密过滤器的水样精密处理达到仪器测试需要。

5.3精密过滤器选择优质（或名牌公司）产品，使用时间较长且水处理效果较好。

5.4预处理系统具备自动进行清洗、自动排空功能。

# 6、数据采集/控制系统技术要求

6.1、电控柜中要安装有雷击保护器，可以有效地保护自动监测系统中的仪器设备。

6.2、可以实现各种监测设备的多种信号的连接和数据传输。数据采集/控制设备可以与现场各种设备的输入/输出的模拟、脉冲和开关的数字信号连接。

6.3、可以实现各种控制功能。根据用户对不同设备的要求，进行相应的控制。

6.4、主要的控制功能可实现远程控制。现场站和远程站之间实现了双向的数据传输，可远程控制监测设备的启停，阀门的开关，反冲和清洗等。

6.5数据采集设备应至少能保存一个月的最小统计单位值（最小统计单位时间不大于小时），并至少可保存两年的小时数据。

6.6、监测仪器和数据采集设备之间应采用数字通讯。

6.7、电控柜中的主要配件（如空气开关、按钮、转换开关、继电器、输入输出接线端子等等）采用优质（或名牌公司）产品，符合相关部门抗电磁辐射、电磁感应的规定。

6.8、全部设备、仪器等的供电电缆、信号电缆均采用高质量屏蔽电缆，穿管或在线槽中布线，美观整齐。

# 7、数据处理/传输系统技术要求

7.1、推荐采用windows操作系统，所有的软件应采用标准的语言编程。软件应具有良好的可扩充性和维护性。

7.2、系统应有数据处理设备，数采仪需采用工业控制计算机，并配备键盘、鼠标，方便现场操作。工控机能够在现场进行数据处理，处理结果应至少包括实时测量值、日均值、周均值、月均值及日（时）均值连续变化曲线，超标值检验及自动报警。

7.3、实时自动记录采集到的异常信息并主动上传到远程控制中心，可自动或手动远程控制对异常信息进行处理。

7.4、系统与远程控制中心之间的数据传输满足有线和无线方式。

7.5、控制单元主体设备平均无故障时间（平均无故障时间）≥2000h，信号的输入输出具有可扩展性。

7.6、数据可以做到固定终端和移动终端同时接收。

# 8、监控中心软件

8.1中标人必须将承建的子站接入中心站，实现数据统一采集、统计、发布以及远程控制和维护等功能。

8.2系统的构架应以方便的客户端浏览构架实现信息与管理，满足多种浏览方式。

8.3监控中心软件能够显示监测的常用工作业务流程，并将数据有效性分析、监测控制、有效数据入库、日常维护、数据管理、数据报表、数据趋势曲线、信息发布、数据上报、统计分析、超标报警、仪器故障等功能有机地溶合到一个软件中，界面美观，操作方便。

8.4具有对监控水质的预警功能。现场软件有异常值短信报警功能。

8.5监控中心软件可支持无线及有线多种通讯采集方式，通讯采集方式及通讯频率可跟据系统的配置及需要方便设置及调整。

8.6应对各种数据分析、监控、浏览方便、操作简单。

8.7软件需有丰富的数据处理及查询功能。

8.8子站软件能定制各种报表，能根据有效数据显示和打印出日、周、月、季、年报表和曲线图形进行分析，上传监测中心。

8.9可根据招标人需要设置状态参数或故障报警信号自动对数据的有效性进行判断，能判断水质类别，首要污染物、污染指数和各指标的超标情况，能根据招标人要求进行数据处理，可以进行不同时段的数据对比等。

8.10现场采用双系统非硬盘备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由招标人设置自动恢复。同时对监测数据能由招标人选择时间段备份出来，当需要时可以由招标人恢复回数据库，可以将子站备份的数据恢复到监控中心系统里。

8.11监控中心系统能修正子站的时间使之与监控中心同步。

## （三）托管运行维护管理及技术要求

# 1运维工作目标

保证提供及时、快捷服务；保证设备运行正常、稳定；保证数据传输实时、有效、准确、连续、可靠、安全；保证通过各级部门现场检查、考核。

# 2运维管理范围

站房和环境、采水配水系统、五参数分析仪、高锰酸盐分析仪、氨氮分析仪、总磷总氮分析仪、集成系统、数据发送接收系统。

# 3运维方案总述

（1）质保期内运维工作不得擅自转包。

（2）采取日监视、周巡视、月核查和及时处理突发问题的运维模式。

每日监视水站运行情况，以便发现问题及时处理。

每周对整个系统（包括站房和环境、采样系统、分析仪器系统、数据存储/控制系统）的运行状态和主要参数进行一次检查，判断运行是否正常；检查取水配水和清洗管路是否通畅和无滴漏，对采样器过滤头、水杯、进样管、配水板上的管路和观察窗进行清洗；对仪器分析系统，采样杯、废液桶、比色池、测量室、电极至少清洗一次；检查控制系统、数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，检查实时数据与现场数据是否相符；更换一次试剂，做好相关巡检，维护，标定，故障处理等方面的台账记录。

每月对水站各分析仪器进行一次标准样品核查和实际样品比对监测。

定期接受盲样考核。

能够应急处理各种突发情况。

（3）接受盱眙县天源控股集团有限公司行政监管，接受盱眙县环境监测站业务监督考核。

# 4运维管理要求

4.1总体要求

（1）保证自动监测站系统的达到稳定和安全运行的环境要求，对仪表进行定期检修、保养；及时排除自动监测站系统和仪表出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外），对存在故障的元部件进行更换，保证设备正常运行；远程监控设备运行状况，如果设备出现故障，4小时内达到现场，24小时内排除故障，超过24小时解决不了的故障必须向盱眙县环境监测站报告，并尽快解决，超过48小时解决不了故障，在运维费用结算时适当扣减。

（2）对自动监测站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

（3）每周巡视监测站点，维护水站仪器和设备，按要求更换试剂和配件、耗材，认真填写各项运行记录并妥善保存；每月对监测仪器进行标样校准和实际水样对比校准，并做好记录。

（4）配合省、市监测站进行自动监测站质量保证和质量质控工作。

（5）随时接受各级环保部门的考核、检查。

（6）认真、及时做好维护记录。

4.2运维具体内容与保障要求

（1）环境部分

保持监测用房的清洁，保持设备的清洁；

定期维护检查测试电源稳压器，检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施。

（2）取水、配水部分

保证取水设备与水体接触部分清洁无杂物缠绕；

定期清洗水泵和过滤网，保证出水正常，无漏液；定期测试取样水泵等设备，保证水样抽取、管道自动清理正常运转；

定期检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常。

（3）预处理部分

定期检查各分析仪器取样是否正常，定期清理各取样杯、池。

保持预处理部分的清洁与处理效果正常；

定期更换预处理易损备件，保证运作正常。

（4）控制部分

保证控制系统稳定有效运行，满足各仪器测量条件和频率要求；

定期检修各类自控阀门，保证运作正常。

定期检查数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。

（5）仪表部分

每周配制并更换试剂；

按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

清洗仪表管道、阀门及其他与水样、试剂接触的零件；

对仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

（6）数据传输部分

定期检查数据采集、汇总、传输、接收系统的软件和硬件功能，及时进行系统维护，必要时进行升级，保证软硬件系统正常工作。

（7）设备运转、数据传输的有效性

自动监测设备运转率应达到97%以上，监测数据传输率应达到97%以上，有效数据达到95%以上，年数据有效率在80-90%，扣除1个月运维费，年数据有效率在70-80%，扣除3个月运维费，年数据有效率70%以下的，扣除12月运维费。

（8）故障排除点

能及时诊断排除的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据采集传输仪死机等，须及时向环保部门报告并排除现场问题，故障维修时间不得超过12小时。

因维修、更换、停用、拆除等原因将影响自动监控设施正常运行超过48小时的，运营机构向环境保护行政主管部门进行报告，说明原因、时段等情况，并递交人工监测报送数据的替代方案，获批准后实施。

对48小时内无法排除故障的仪器，应安装备用仪器或关键部件。备用仪器或关键部件（如光源、分析单元等）经调换后应根据国家有关技术规定对设施重新调试经检测比对合格后方可投入运行。

对环保部门下达的异常情况处理单进行响应处理，异常情况响应率应达到90%。

# 5、质保、运维期备品备件保障及应急措施

5.1贰年质保运维期备品备件、易耗品及备机，全部由中标人负责。并采取一切必要措施，保证全套系统正常运转率大于97%。

5.2为了保证自动站正常运行，中标人必须制定完备的应急措施。

（1）一般故障应急要求

发现故障或接到故障通知，迅速给予响应，4小时内赶到现场进行处理；

对于一些容易诊断的故障，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若12小时内不能解决，采取重大故障应急措施。

（2）重大故障应急要求

对仪器12小时内不能解决故障采取重大故障应急措施。

现场设备发生重大故障，维护人员应在第一时间电话通报相关负责人，及时有效的在24小时内排除故障，恢复正常运行。

对自动监控设备24小时内不能恢复正常的情况，书面报告环保部门，说明原因，并提供备用设备更换。

原则要求故障解决不超过48小时。

第三部分  投标文件格式

盱眙县长港水库水源地建设水质自动监测站项目

# 投 标 文 件

项  目 名 称：

投   标   人：            		              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：            		        （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）材料采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	_________（¥____	）的投标总报价（其中，增值税税率为	），并按合同约定履行义务。

2.	我方承诺工期为           。

3．我方承诺响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期  30天 内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在中标后规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地   址：

电   话：

日   期：    年  月   日

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（盖单位章）

年	月	日

授权委托书

本人          （姓名）系（投标人名称）          的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。该代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：30天。

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签 字。

投	标	人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年   	   月	   日

承 诺 书

我公司郑重承诺在投投标截止日起算，前2年内不存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形，没有发生工程质量、安全生产事故问题（以行政处罚决定日期文件为准）；没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；若中标，我公司做好售后服务工作。

特此证明。

单位名称：（盖公章）

年  月  日

第四部分  合同协议书

买方（以下简称甲方）： _________________________________

卖方（以下简称乙方）：__________________________________

经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________________________等产品订立本合同，以便共同遵守。

一、工程项目全称： _____________________________________

二、设备的名称、规格型号、质量及数量

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总额 | 人民币大写： （小写：¥ ） |  |  |  |  |  |  |

三、合同价款

合同总价为人民币（大写）：_____________________________

报价中包括招标图纸所有设备金额、出厂价；货物运至最终目的地的内陆运输、卸货、保险和伴随货物交运的有关费用；货物现场抽样、送检和检测费用；安装费、技术服务费用；试运行、培训、售后服务、验收费用；税收、管理费用及利润等。。

乙方需提供       %增值税专用发票。

四、合同生效

本合同经双方签字后生效，乙方签字人员的身份证复印件、授权委托书原件等同时附后。

五、付款方式

1、预付款__/__元，于合同签订后___/___日内付款。

2、付款：付款均应按下列条件进行：工程实行分期付款制，第一阶段为检测设备安装结束调试运行并通过验收后支付费用工程建设费用的80%；工程建设费用的20%为质保金，质保期为工程试运行稳定并通过验收后的连续贰年；第二阶段为工程验收之日起至运行维护满壹年，支付投标文件中注明的维护费的一半（第一年的维护费）；第三阶段为工程总体通过验收，完成设备交接，支付余下质保金和投标文件中注明的维护费的一半（第二年的维护费）。（每次付款需提供增值税专用发票）。

（1）乙方出具的交货清单正本一份；

（2）甲方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同材料验收证书正本一份；

（5）进度款等额的增值税发票正本一份；

（6）其它。

3、履约担保：中标价的10%，转到甲方指定账户。

4、乙方凭增值税专用发票、经签收的销售清单、合同原件等凭证至甲方财务报账。

六、交货、包装与验收

1．交货地点：按甲方指定的地点。

2．交货及安装调试合格时间：            。

3．乙方将货物___/___次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

4．设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5．设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

6．设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

7.乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额（含由此带来的损失）。

8 .乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

七、产品质量保证与售后服务

1．乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定，以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

2．质保期：验收合格后二年。

3乙方应提交所供货物的中文技术文件。包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南。

4乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和试运行，验收；

（2）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

（3）在厂家或在项目现场就货物的安装、调试、运行、维护对买方人员进行培训，还必须提交安装手册或指导书，向安装人技术交底并由监理人员审批卖方的安装手册或指导书。即便是达到技术指标要求的货物，如果安装后不能达到调试、运行要求，卖方仍有义务协同安装承包人共同解决，直到达到工程要求。

5  除合同另有规定外，相关服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

八、违约责任

1．乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的1％金额计￥_________元计算。

2．双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

九、合同的解除和变更

1．当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知5日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

2．如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

十、合同纠纷的解决

1．甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2．本合同履约地为甲方指定的工程所在地。若合同发生纠纷无法协商解决时，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向盱眙县人民法院起诉。

十一、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十二、其它约定事项

本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议，该补充协议具有同等法律效力。

本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：                                                     法定代表人或              　　　  　 法定代表人或

委托代理人（签字）：　　　　　　　　 委托代表人（签字）：

联系电话：           　               联系电话：

公司地址：                            公司地址：

开户行：                              开户行：

公司帐号：    　                      公司帐号：

三证合一号码：                        三证合一号码：

_________年____月____日　　　　　　 _________年____月____日